Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО, місцезнаходження замовника: проспект Науки, 39, корпус 2, м. Київ, 03028, код ЄДРПОУ 22864480; категорія замовника — юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

- Послуги з ремонту і технічного обслуговування газоаналізатора 621ЕХ20

- Ідентифікатор закупівлі:   	UA-2025-11-24-017674-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики, яким повинні відповідати послуги з ремонту:

Заміна вхідних пилових фільтрів;

заміна відпрацьованого електрохімічного сенсора СО 100 мг/м3 та відповідне регулювання схеми потенціостата;

заміна/відновлення паладієвого каталізатора;

відновлення герметичності пневматичної схеми, заміна застарілих елементів ущільнення, перевірка та регулювання витрат, зокрема в каналах проби та комірки газоаналізатора; заміна опорного елемента живлення і налаштування плати мікропроцесорного пристрою;

налагодження та технологічний прогін газоаналізатора для стабілізації його роботи;

калібрування газоаналізатора з використанням атестованих повірочних газових сумішей (нульове повітря, оксид вуглецю) перед пред’явленням на періодичну повіркунадання гарантії на виконані роботи.

Зазначені технічні характеристики визначають мінімально необхідний обсяг робіт, що гарантує відновлення функціональності приладу та забезпечення безперервного екологічного моніторингу атмосферного повітря.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Послуги з ремонту і технічного обслуговування газоаналізатора 621ЕХ20» відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік ЦГО за КПКВК 1006060 «Гідрометеорологічна діяльність» (КЕКВ 2240).

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі «Послуги з ремонту і технічного обслуговування газоаналізатора 621-ЕХ-15М» розрахована на підставі аналізу ринкових цін, зокрема, шляхом отримання комерційної пропозиції від суб’єкта господарювання, що спеціалізується на ремонті зазначеного обладнання.

У процесі аналізу вартості були враховані наступні складові:

вартість заміни несправного електрохімічного сенсора, що втратив чутливість через вичерпаний ресурс;

вартість заміни компресора (збуджувача витрати повітря), який втратив продуктивність;

вартість заміни паладієвого каталізатора;

вартість опорного елемента живлення;

послуги з відновлення  герметичності пневматичної схеми;

послуги з налагодження, технологічного прогону, встановлення штатних характеристик витрати та чутливості приладу;

послуги з калібрування газоаналізатора з використанням повірочних газових сумішей (нульове повітря, оксид вуглецю).

Сума вартостей перелічених послуг та матеріалів, на підставі наданої цінової інформації, склала 19635,00 грн. Ця сума враховує середню ринкову вартість аналогічних послуг, а також специфіку вузькопрофільного ремонту приладу, який використовується для безперервного моніторингу атмосферного повітря.